## 一 项目清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物信息系统 | 套 | 1 | 要求与四川卫生监督综合在线监管系统实现完全对接，不开发新的平台. |
| 2 | 医疗废物智能收集车 | 台 | 1 | （1）塑料ABS材质，防渗漏、防穿刺、防遗撒； （2）容积：750L，载重量不低于100kg。 （3）设备集成条形码扫描枪、电子秤、打印机、车载软件、前后摄像头及行车雷达，使用者可戴手套实现扫码、称重、收集、入库、出库、数据上传等全部操作，防止二次感染，设备防护等级高，预留排污孔，可全身水洗消毒。 （4）设备配备电动助力。 |
| 3 | 条码标签 | 条 | 一批 | 提供医院1个月使用量 |
| 4 | 打印纸 | 卷 |  |  |

## 二、技术参数要求

（一）硬件建设

1.医疗废物收集车接口及数据要求

★1.1医疗废物收集终端设备必须无缝接入在线监管软件平台，无需报备、手动升级或更改，收集终端采集到的数据直接发送至四川省卫生监督综合在线监管平台，不允许经过第三方平台转发数据。

★1.2采集的数据须符合行业指导标准，至少包括医院信息、科室信息、交接人信息、收集时间、收集人信息、医废类型、医废重量、智能终端的路径信息、视频信息、医废入库信息、医废出库信息等。以后省、市监管提出新的要求，则应及时升级以满足需求。

★1.3具备报表自动统计功能，包括监督管理报表和统计分析报表：监督管理报表包括：医院预警报表、区域预警报表、医废分级统计报表、医废分级汇总报表、分医疗机构等级汇总表、医疗机构类别汇总表等。

统计分析报表：医疗机构医废统计报表、各个医疗机构科室医废统计报表、收集工人工作量报表等。

★1.4达到六大预警要求，并有相应的处置流程：

（1）未出医废预警：当天系统查询，此科室之前几天连续没收，产生预警；

（2）交接信息不完整预警：收集此科室医废前，没扫护士工牌，移交人员显示- -，产生预警；

（3）入库超时预警: 收集后，多长时间没入库（24小时），产生预警；

（4）遗失预警（入库前）：同一收集设备同一车次的医废入库数量少于收集数量，或者入库超时预警发生后超过12小时仍未入库，判断为遗失预警。

（5）出库超时预警: 入库后几天没有出库（48小时），产生预警；

（6）遗失预警（入库后）：出库超时预警发生后超过48小时仍未出库，判断为遗失预警。

★1.5采集到的数据可以同步进行电脑端和手机APP监管，并且每一包医废可以通过手机扫码进行监督管理且追溯源头。

（二）医疗废物收集车参数要求：

| 类型 | 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 医疗废物智能收集车 | ★材质 | 8MM 厚及以上，ABS 塑料材质，耐穿刺，防遗撒、防渗漏，耐磨性高，易清洗，并含有排污口，可方便排污； |
|  | 外观 | 全车身无棱角设计，防止行驶过程中与人员或墙体磕碰产生的安全隐患，安全级别高； |
|  | 显示 | 显示屏≥10.1寸； |
|  | 开口方式及全身尺寸 | 上开口（双门），车身不小于1.5米*0.75米*1.4米； |
|  | 容积 | 容积：750L,±10L |
|  | ★设备载重 | 设备最大载重≥500kg |
|  | ★配件及更换 | 和院内现使用医废智能收集车可进行配件互换； |
|  | ★称重量程 | 20g-500kg；称重精度，单包医废1kg以上不低于2/1000； |
|  | 高度集成一体化设计 | 要求整车称重、行车雷达、行车视频、工控机属于智能收集车的有机组成部分； |
|  | 全程扫码操作 | 收集过程只需通过扫码枪完成，无需在显示屏进行触摸操作； |
|  | 防止交叉感染 | 收集过程中，收集人员只需一次接触医废完成收集作业，避免因多次接触增大感染几率，防止二次交叉感染； |
|  | 排污、消毒 | 需预留排污孔方便排污，车身可水洗消毒； |
|  | 电动助力 | 需配有电动助力，操作方式为转把操作(类似电动车)，前进、后退可切换； |
|  | 无障碍操作 | 语音播报功能，收集过程全部语音提示，应具有收集人登录、交接人录入、医废收集、医废称重、医废入库、遇障报警语音提醒功能； |
|  | ★续航里程 | 负载100kg，续航应≥20Km； |
|  | ★负载爬坡 | 载重200kg,坡度≤10度； |
|  | ★运载安全性 | 左右倾斜（200kg）≤10度，前后倾斜（200kg）≤10度； |
|  | 行车视频 | 一体化行车影像，行车过程通过按钮可切换行车影像画面，本地可查看30条行车视频记录 |
|  | 行车安全 | 一体化行车雷达系统，安全性能高，按下视频按钮，如前方遇有人员或障碍物时，进行遇障自动报警； |
|  | 使用环境 | 工作温度范围 -10~45℃，可满足冬天室外操作，可在温度35℃时，80%相对湿度下正常工作，满足连续阴雨天操作； |
|  | ★行车速度 | 3～7km/h，行车速度和倒车速度可调节； |
|  | 电量显示 | 医废APP中实时显示电量百分比； |
|  | 供电电池 | 电池容量≥24V、45AH铅酸电池或对应容量的锂离子电池； |
|  | ★刹车方式 | 主动刹车（电磁刹车）； |
|  | 推行功能 | 电量不足时，释放电机手动开关，可切换手把推行键； |
|  | ★单包收集时间 | 3包平均时间2秒-4秒； |
|  | ★打印机功能 | 可实现57*40mm背胶热敏打印机打印，可实现交接回单直接打印； |
|  | ★可靠性 | 应能保证车辆长时间行驶过程的可靠性，通过了频率范围为10Hz～55Hz～10Hz,振幅1.5mm,扫描速率1oct/min，持续3个循环周期的振动实验 |
|  | ★耐腐蚀性 | 对车辆使用过程中，长时间受环境水汽、消毒剂等导致腐蚀，需有一定耐受性，通过了在盐溶液浓度达5%，PH值6.5～7.2，温度35℃的12小时以上的盐雾试验，外观应无凹洼腐蚀、裂纹、气泡等现象； |
|  | 防水防尘等级 | IP45及以上； |

注：除实质性要求外，其中标注“★”号的为重要技术参数，若有负偏离，仅作扣分处理。