雅安市人民医院污水处理站悬浮物在线监测仪

采购及运行维护服务采购招标需求书

1.项目概况

1.1项目名称：悬浮物在线监测仪采购.安装调试.环保验收.维保服务

2.2服务地点：雅安市人民医院污水处理站

1.3维保服务期限：2年

2.采购内容

2.1悬浮物在线监测仪1台（含1台适配自吸泵，含50米电缆及PVC安装支架等）

2.2安装调试服务（含现场土建等）

2.3环保验收备案服务

2.4维保服务（含季度比对检测服务）

- 服务内容与质量标准

- 3.1乙方提供的必须是原厂生产的、全新的、适用于医院污水处理悬浮物在线监测的产品，能连接污水站现有数据采集仪(K37A环保数采仪)，并完全符合国家质量标准，同时符合相关行业管理规定。产品的名称、规格、型号、价格和包装等须与中标信息一致，不得更改。

- 3.2乙方需按要求对设备进行规范安装，并做好调试工作。

- 3.3双方签订合同后，乙方应在一个月内开始设备的环保验收备案和季度比对检测服务工作，并通过环保验收备案，以及第三方具备CMA资质的检测公司对悬浮物在线监测仪进行季度性比对检测,取得合格检测报告（并提供检测的原始记录，以备查验）。

- 3.4做好日常巡检，定期维护保养工作，保证设备正常运行。

- 3.5设备在日常维修和保养中，所有材料.配件.备件.试剂等均由乙方负责

- 3.6建立健全日常运行记录和运维台账（包括纸质和电子），按照环境保护管理等部门的要求做好运维工作，并接受环境保护管理部门的台账检查。如果出现影响污水处理站在线监测仪正常运行而造成采购人受到环保等相关部门处罚的，一切损失由乙方全部承担。

- 3.7按照法律.法规进行运维。如遇国家法律.法规有新规，按照新规执行，并且不再增加费用

3.8乙方提供的服务由采购人每季度考核一次，即一年考核四次。考核验收标准详见《雅安市人民医院污水在线监测运维服考核评分表》。

3.9如遇故障或需要调试设备需在4小时内响应。

雅安市人民医院污水在线监测运维服考核评分表

| 序号 | 考核内容说明 | 考核标准 |  | 考核扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每月进行一次现场维护/巡检，并做好相关记录 | 缺一次扣10分 |  |  |  |
| 2 | 设备每隔7天做一次自动校正。 | 缺一次扣5分 |  |  |  |
| 3 | 每月做一次手动校验测试，校验用参比方法和同时段数据进行对比。 | 缺一次扣5分 |  |  |  |
| 4 | 在线监测系统数据出现异常 | 发现问题，运维人员需在5小时内到现场，检查设备问题，12小时内完成处理，未及时处理扣5分/次 |  |  |  |
| 5 | 系统自动监测仪器因设备原因造成中断，停机时间不得超过24小时； | 未在规定时间内采取应急措施的扣5分/次 |  |  |  |
| 6 | 现场数据与后台数据核对工作 | 超出误差范围扣5分/次 |  |  |  |
| 7 | 设备运行故障情况真实、及时反馈 | 未及时反馈或虚报故障原因的，一次扣5分 |  |  |  |
| 8 | 安全运维 | 运维过程中出现较大安全事故，考核总得分为0分 |  |  |  |
| 9 | 监测设备运维是否被市（区）级相关单位通报批评 | 每运维年度被通报批评1次扣20分，被通报批评2次或2次以上的考核总得分为0分 |  |  |  |
| 满分 | 100分 | 合计扣分 |  | 分 |  |
| 最终评分 | 考核得分=100-实际扣分小计。 |  |  |  |  |
| 考核标准 | 1、考评得分80分及以上，考核系数为1； 2、考评得分70-79分，考核系数为0.8； 3、考评得分60-69分，考核系数为0.7； 4、考评得分60分以下，考核系数为0.5。 |  | 1、绩效考核分数≥80分以上，不扣减当年度运维费； 2、绩效考核分数≥70、＜80分扣减当年度运维费 10%； 3、绩效考核分数≥60、＜70 分扣减当年度运维费 20%； 4、绩效考核分数＜60 分扣减当年度运维费 50%。 |  |  |

注：考核表每次扣分需经服务提供商派驻代表签字确认